Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5

Zestawienie urządzeń

Aparat do elektrostymulacji 	szt. 1

Aparat do ultradźwięków 	szt. 1

Krokomierz  	szt. 40

Monitor aktywności fizycznej 	szt. 4

Laptop 11,6”wraz z dyskiem zewnętrznym, pendrive oraz kartami pamięci	 	komplet szt. 1

Zestaw do bezprzewodowej rejestracji i analizy sygnałów elektromiograficznych (EMG) oraz  czujników biomechanicznych wraz z oprogramowaniem  	szt. 1

# Aparat do elektrostymulacji 	szt. 1

(np. Intelect Advanced STIM mono lub równoważny)

- urządzenie do elektroterapii 
- dwa niezależne kanały zabiegowe 
- możliwość rozbudowy do trzech lub czterech kanałów zabiegowych 
- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp. 
- duży kolorowy ekran LCD 
- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne 
- specjalny program do jonoforezy 
- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji 
- moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG i sEMG+Stim 
- możliwość pracy w trybie CC i CV 
- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna 
- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń 
- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów 200 
- możliwość zapisania własnych procedur 100 
- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych (3 rodzaje prądów w jednym zabiegu) 80 
- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii 
- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod, 2 przewody EMG, elektrody przylepne do EMG – 2 opakowania, elektroda waginalna 
- możliwości rozbudowy: 2 dodatkowe kanały elektroterapii, 1 kanał laseroterapii, 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum) 
- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, pilot do elektrogimnastyki 

Gwarancja: 24 miesiące

# Aparat do ultradźwięków 		szt. 1

(np. Intelect Mobile Ultrasound lub równoważny)

| - urządzenie do terapii ultradźwiękowej - duży monochromatyczny ekran LCD - gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów 10 - możliwość zapisania własnych procedur 10 - dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa 1 i 3 MHz - tryb pracy: ciągły i impulsowy - kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa, z możliwością modyfikacji lub wyłączenia - funkcja podgrzewania czoła głowicy 29,4 ºC – 43,3 ºC - częstotliwość impulsów 16, 48 i 100 Hz - współczynnik wypełnienia 10, 20, 50 i 100 % - moc wyjściowa 0 – 3 W/cm2 - współczynnik niejednorodności wiązki BNR < 6:1 - wodoszczelne, dwuzakresowe głowice 1, 2, 5 i 10 cm2 - wyposażenie: dwie dwuzakresowe głowice ultradźwiękowe 5 cm2, żel 125 ml - opcjonalne wyposażenie: akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, głowice ultradźwiękowe 1, 2, 10 cm2 Gwarancja: - urządzenie 24 miesiące - głowice 12 miesięcy |  |  |
| --- | --- | --- |

# Krokomierz  		szt. 40

(np. SW-700 New Lifestyl lub równoważny)

Specyfikacja i wyposażenie

Krokomierz ma możliwość dokładnego liczenia kroków podczas spacerów, pieszych wycieczek, jogging lub biegania.

Ma możliwość programowania wagi i średniej długości kroku 
Akceptuje długości kroku z dokładnością do 1 cm

liczy kroki do 99.999
oblicza kalorie do 9,999.9 kcal
oblicza odległości pokonywane do 999,99 mil / km

Posiada pokrywę ochronną.
Rzeczywisty rozmiar (mm): 50 szerokości x 38 wysokości x 21 głębokości
waga mniej niż 1 uncja (21 gramów)

Posiada kompletne instrukcje

Gwarancja

- 12 miesięcy

# Monitor aktywności fizycznej 		szt. 4

(np. Actigraph GT3X lub równoważny)

Dane ogólne:

aparat pomiarowy wraz paskiem elastycznym pozwalający na kompleksowy pomiar aktywności fizycznej osoby oraz rejestrację liczby zużytych kalorii w zadanym okresie czasu.

Kompatybilność:

Współpraca z oprogramowaniem służącym do przenoszenia zarejestrowanych danych związanych z aktywnością fizyczną do komputera PC oraz umożliwiającym analizę zgromadzonych danych w wybranych interwałach czasowych.

Parametry techniczne:

- 3-osiowy akcelerometr umożliwiający pomiar przyspieszeń w zakresie 0,05-2,5G,

- 12-bitowy przetwornik A/D przy 30Hz,

- minimum 16 MB pamięci wewnętrznej,

- zasilanie akumulatorek 3,7V, ładowany z portu USB, zapewniający energię przez ok. 20 dni pracy,

- zakres temp. pracy: -20 do +60°C,

- wymiary nie przekraczające: 40 x 37 x 20 mm,

- masa nie przekraczająca: 30g.

Gwarancja

- 12 miesięcy

# Laptop 11,6”wraz z dyskiem zewnętrznym, pendrive oraz kartami pamięci				komplet szt. 1

(np. Sony Vaio lub równoważny)

Specyfikacja

przekątna ekranu LCD

- 11.6 cali

nominalna rozdzielczość LCD

- 1366 x 768 pikseli

Procesor nie gorszy niż

- E-450 (1.66 GHz, 1MB Cache, 2 rdzeniowy)

wielkość pamięci RAM

- Min 4 GB

typ zastosowanej pamięci RAM

- DDR3 (1333 MHz)

pojemność dysku twardego

- Min 500 GB

interfejs dysku twardego

- 5400 RPM

- Serial ATA

karta graficzna

- ATI Mobility Radeon HD 6320

wyjścia karty graficznej

- wyjście HDMI

- wyjście D-Sub

typ akumulatora

- 6-komorowy

- litowo-jonowy

karta dźwiękowa

- stereo

komunikacja

- LAN 1 Gbps

- WiFi IEEE 802.11b/g/n

- Bluetooth

interfejsy

- 3x USB

dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność

- kamera 0.3 Mpix

zainstalowany system operacyjny

- Windows 7 Home Premium 32 bit

wymiary maksymalne: szerokość/głębokość/wysokość

- 290 mm/203 mm/25 mm

waga

- Max 1.5 kg

kolor

- Srebrny

Gwarancja

- 2 lata

Wyposażenie dodatkowe:

- Dysk zewnętrzny USB 2,5 cala 640GB

- Pendrive USB 16GB

- Karta pamięci SD 16GB

- Karta pamięci Sony Memory Stick Pro Duo 16GB (niedopuszczalna wersja z przejściówką)

# Zestaw do bezprzewodowej rejestracji i analizy sygnałów elektromiograficznych (EMG) oraz  czujników biomechanicznych wraz z oprogramowaniem  			szt. 1

(np. NORAXON TeleMyo DTS wersja DESKTOP wraz z oprogramowaniem MR XP Protokoły Kliniczne  lub równoważne)

Minimalne wymagania techniczne:

- rejestracja z 8 kanałów EMG lub innych czujników biomechanicznych (goniometr, czujnik siły, akcelerometr, czujnik nacisku, dynamometr, marker faz chodu tzw. „footswitch”)

- możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących  sygnał  EMG w trakcie pracy dynamicznej

- synchronizacja czujników biomechanicznych lub innego źródła sygnału analogowego z zapisem EMG (np. goniometr, czujnik siły, zestaw izokinetyczny, przełączniki typu „footswitch”),

- pasma rejestracji sygnału: 10-500Hz dla rejestracji powierzchniowej EMG i 10-1000Hz (zgodne z wymogami SENIAM, ISEK),

- wzmacnianie wstępne sygnału zarejestrowanego z elektrod

- system musi zawierać wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania a w tym: jednostkę zbierającą sygnał, PC interface, bezprzewodowe przedwzmacniacze, ładowarkę do jednostki głównej

- bezprzewodowa transmisja danych drogą radiową, zasięg do 20m (w obszarze kontaktu bezpośredniego – bez przeszkód)

- podłączenie interfejsu do komputera: przewodowe za pomocą portu USB

- możliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał EMG na przedwzmacniaczu

- synchronizacja pomiaru i współdziałanie z systemami do analizy ruchu BTS Smart

- zasilanie przedwzmacniaczy EMG – min. 8 godzin ciągłej pracy z zasilania z baterii.

Szczegółowe dane techniczne systemu akwizycji danych:

- Rozdzielczość 16-bit na wszystkich kanałach analogowych,

- Cyfrowe filtrowanie danych na każdym kanale,

- Każdy z kanałów posiada niezależne ustawienie dla rejestracji parametrów,

- Wzmocnienie sygnału dla kanałów EMG (500): x1, x2, x4, x10,

- Wzmocnienie sygnału dla pozostałych kanałów: x1, x2, x4, x10,

- Próbkowanie: do 3 000Hz dla kanału,

- Możliwość eksportu sygnału (analog output) z 16 wyjściami

- Zasilanie jednostki głównej: stałe

Szczegółowe dane dla rejestracji EMG:

- Szum: < 1uV RMS,

- Oporność (wejście): >100MOhm,

- CMRR > 100dB,

Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału EMG:

- obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu

- zsynchronizowana rejestracja obrazu video

- kompleksowa analiza sygnału

- baza gotowych protokołów pomiarowych

Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy sygnału EMG:

- przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania (oczyszczanie, wygładzanie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC)

- animacja biofeedback’u, w tym dźwiękowego i wizualnego

- synchronizacja obrazu z kamery video

- tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy).

- eksport danych do innych narzędzi obróbki statystycznej

- obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów)

- współpraca z środowiskiem Microsoft Windows, XP, Vista, Win 7

- współpraca z systemem do analizy ruchu Smart E firmy BTS, synchronizacja działania systemu z wszystkimi modułami systemu Smart

- możliwość wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych w tym m.in.: standardowa analiza emg, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości

- język oprogramowania angielski z możliwością wyboru polskiego

Gwarancja

- 2 lata